Термограф Руководство по эксплуатации

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	5

ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ	5

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ	6

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ	9

ОШИБКИ	12

РАБОТА ПРИБОРА	13

МЕТОДЫ ПЕЧАТИ	14

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СЕТИ ПИТАНИЯ, СИГНАЛА ТРЕВОГИ И ДАТЧИКА	15

ИНДИКАТОР ПРИНТЕРА, КНОПКА И САМОТЕСТИРОВАНИЕ	16

МЕТОДЫ САМОТЕСТИРОВАНИЯ	17

РАБОТА С МИНИПРИНТЕРОМ	18

УСТАНОВКА ЛЕНТЫ	18

УСТАНОВКА БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	21

ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ	21

# ВВЕДЕНИЕ

Термограф DR-200A+ широко используется для хранения и транспортировки продовольственных товаров, медицинских препаратов, неконсервированных продуктов питания. Он также используется в отраслях промышленности, требующих сертификат соответствия системе ХАССП (Управление качеством пищевых продуктов). Более того, он может использоваться в местах, где необходим строгий контроль температуры, таких, как лаборатории. Термограф DR-200A+ имеет следующие отличительные особенности: высокая эксплуатационная надёжность, запись больших объёмов данных, высокая точность измерений, простота использования, защита с помощью пароля, резервное копирование данных после отключения электропитания, установка имени пользователя и места работы, и т.д.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измеряемых температур: -40 °С – 110 °С

- Точность измерения: ±0.5 °С в диапазоне -10 °С – 85 °С, 1 °С в других диапазонах

- Разрешение при измерении: 0.1

- Разница температур для подачи сигнала тревоги (настраивается в диапазоне 0 °С – 20 °С)

- Передача сигнала тревоги: звуковой сигнал и реле

- Период записи: регулируется в диапазоне 1 мин – 24 часа

- Количество методов записи и измерения: 1 метод

- Вывод на печать: вывод на матричный минипринтер

- Источник питания: 12 В переменного тока / 12 В постоянного т ока / 24 В постоянного тока

- Задержка запуска: регулируется в диапазоне 0 – 6 часов

- Задержка подачи сигнала тревоги: регулируется в диапазоне 0 – 90 минут

- Объём записи: максимум 4500 результатов измерений

- Номинальные параметры контакта реле для передачи сигнала тревоги: 8 А / 220 В переменного тока

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

## ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ

При работе в нормальном режиме нажмите кнопку  для входа в режим просмотра параметров. При последующих нажатиях кнопки  циклически показываются значения основных параметров подменю A: AXXX, 2AXX, 3AXX, 4AXX и 5AXX. Если никакие кнопки не нажимаются в течение 30 секунд, то система автоматически возвращается в нормальный режим работы.

## УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Нажмите кнопку SET (Установка) и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 5 секунд, чтобы войти в режим установки параметров. При этом на светодиодном дисплее появится строка «E–––», показывающая, что нужно ввести пароль. Введите пароль в диапазоне E000 – E999 (регулируется), нажимая кнопки ,  и SEL (Выбор): кнопка SEL (Выбор) устанавливает количество сотен в диапазоне 0 – 9, кнопка  устанавливает количество десятков в диапазоне 0 – 9, а кнопка  устанавливает количество единиц в диапазоне 0 – 9. После ввода пароля нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения введённого значения. Если вводится неправильный пароль, то система возвращается в режим ожидания. Если неправильный пароль вводится 3 раза подряд, или никакие кнопки не нажимаются в течение 30 секунд, то система возвращается в исходный нормальный режим работы. Пароль не используется (сброшен), если его значение установлено на 000. После ввода правильного пароля для входа в меню (меню содержит 8 подменю) светодиодный дисплей показывает подменю установки основных параметров A, по умолчанию показывая строку –AA–. Нажимайте кнопку SEL (Выбор) для выбора требуемого подменю: подменю установки основных параметров –AA–, подменю установки системного времени –BB–, подменю установки периода записи –CC–, подменю установки параметров печати –DD–, подменю модификации пароля –EE–, подменю установки имени пользователя –GG–, подменю установки места работы –HH– и подменю удаления записанных данных –CL–. При работе с подменю –AA–, –BB–, –CC–, –DD– и –EE– нажмите кнопку SET (Установка) для входа в текущее подменю, показываемое на светодиодном дисплее. После входа в подменю нажимайте кнопку SEL (Выбор) для выбора изменяемых параметров и кнопку  или  для изменения их значений. После установки новых значений нажмите кнопку SET (Установка) для сохранения сделанных изменений и возврата в меню верхнего уровня. При работе с подменю –GG– и –HH–  нажмите кнопку SET (Установка) для входа в текущее подменю, показываемое на светодиодном дисплее. Нажимайте кнопку SET (Установка) для перехода к предыдущему символу и кнопку SEL (Выбор) для перехода к следующему символу, нажимайте кнопку  для выбора текущего символа в порядке возрастания и кнопку  для выбора текущего символа в порядке убывания (см. Приложение 1). Нажмите кнопку SET (Установка) и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 3 секунд для сохранения изменённых параметров и возврата в меню верхнего уровня. Выберите подменю –CL– и затем нажмите кнопку SET (Установка) для удаления записанных данных. Нажмите кнопку ESC (Возврат) и затем нажмите кнопку SET (Установка) для выхода из меню установки параметров и возврата в нормальный режим.

# СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

| Пункты меню | Функция | Диапазон значений | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| –AA– Подменю установки основных параметров |  |  |  |
| AXXX | Температура | -39 °С – 109 °С | 25 °С |
| 2AXX | Разница температур для подачи сигнала тревоги | 0 °С – 20 °С | 0 °С |
| 3AXX | Задержка запуска | 0 – 6 часов | 0 |
| 4AXX | Задержка подачи сигнала тревоги | 0 – 90 минут | 5 |
| 5AXX | Выбор языка для печати | 0 Польский, 1 Английский | 1 |
| –BB–Подменю установки системного времени |  |  |  |
| B0XX | Установка года | 20(00) – 20(79) |  |
| 2BXX | Установка месяца | 01 – 12 |  |
| 3BXX | Установка дня месяца | 01 – 31 |  |
| 4BXX | Установка часов | 00 – 23 |  |
| 5BXX | Установка минут | - – 59 |  |
| –СС– Подменю установки периода записи |  |  |  |
| C0XX | Установка часов | 00 – 23 | 00 |
| 2CXX | Установка минут | 00 – 59 | 05 |
| –DD–Подменю установки параметров печати |  |  |  |
| D0XX | Установка месяца начала печати | -1 (Последний месяц), 0 (Текущий месяц) от января до декабря | -1 |
| 2DXX | Установка даты начала печати | 01 – 31 | 01 |
| 3DXX | Установка месяца окончания печати | -1 (Последний месяц), 0 (Текущий месяц) от января до декабря | 0 |
| 4DXX | Установка часа начала печати | 00 – 23 | 00 |
| 5DXX | Установка даты окончания печати | 01 – 31 | 31 |
| 6DXX | Установка часа окончания печати | 00 – 23 | 23 |
| –EE– Подменю модификации пароля |  |  |  |
| E––– | Ввод нового пароля | 000 – 999 | 000 |
| –GG– Подменю установки имени пользователя (максимум 24 символа) |  |  |  |
| XX–X | Ввод нового имени пользователя | Смотри Приложение 1 | Пробел |
| –HH– Подменю установки места работы (максимум 17 символов) |  |  |  |
| XX–X | Ввод нового места работы | Смотри Приложение 1 | 001 |
| –CL– Подменю удаления записанных данных |  |  |  |
| CL | Режим удаления данных |  |  |

Примечания:

Задержка подачи сигнала тревоги: Установка времени задержки с момента начала мигания индикатора сигнала тревоги до начала подачи звукового сигнала и замыкания контакта реле (установка параметра 4AXX).

Задержка запуска: Установка времени задержки с момента запуска до момента начала записи (установка параметра 3AXX)

# ОШИБКИ

- Ошибка датчика, выход за верхний или нижний предел измерений. Горит индикатор ERROR (Ошибка), мигает код ошибки EE, подаётся звуковой сигнал в соответствии с установкой задержки подачи сигнала тревоги, контакт реле сигнала тревоги всегда замкнут, невозможно отключить звуковой сигнал тревоги.

- Сигнал тревоги при выходе температуры за допустимые пределы. Горит индикатор ALARM (Сигнал тревоги), показываемые значения температуры мигают, подаётся звуковой сигнал тревоги, когда измеряемая температура больше или равна значению установленная температура + разница температур для подачи сигнала тревоги, или меньше или равна значению установленная температура - разница температур для подачи сигнала тревоги. Звуковой сигнал тревоги подаётся в соответствии с установкой задержки подачи сигнала тревоги, контакт реле сигнала тревоги всегда замкнут. Нажмите кнопку  для отключения звукового сигнала тревоги. Звуковой сигнал тревоги не подаётся, если значение параметра 2AXX равно 0.

# РАБОТА ПРИБОРА

После включения питания светодиодный дисплей показывает текущую температуру. Если значение параметра 3AXX (Задержка запуска) не равно 0, то индикатор REC (Запись) не горит. При записи данных термограф работает в соответствии с установленными параметрами, при этом индикатор REC (Запись) медленно мигает. Пользователи могут изменять значения параметров в соответствии со своими потребностями, и термограф будет работать в соответствии с изменёнными значениями параметров. Для вступления в силу новых значений параметров нужно отключить питание прибора и снова включить питание прибора.

Когда измеряемая температура превышает установленное значение для подачи сигнала тревоги, загорается индикатор ALARM (Сигнал тревоги), показываемое значение мигает, после истечения времени задержки подачи сигнала тревоги подаётся звуковой сигнал тревоги и контакт реле сигнала тревоги замыкается. Нажмите кнопку  для отключения звукового сигнала тревоги, при этом контакт реле остаётся замкнутым. Когда температура возвращается к нормальному значению, подача сигнала тревоги прекращается автоматически.

# МЕТОДЫ ПЕЧАТИ

В нормальном режиме работы нажмите кнопку SEL (Выбор), чтобы напечатать данные. Во время печати светодиодный дисплей показывает строку FF. Для остановки печати нажмите кнопку SEL (Выбор).

# РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СЕТИ ПИТАНИЯ, СИГНАЛА ТРЕВОГИ И ДАТЧИКА

Круглый разъём (или левый разъём с двумя отверстиями) – вход сети питания

Правый разъём с двумя отверстиями – выход для передачи сигнала тревоги

Разъём с тремя отверстиями – вход для датчика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подключении линий, имеющих красный, белый и чёрный провода, пожалуйста, соблюдайте цветовую кодировку проводов, показанную на задней панели термографа.

# ИНДИКАТОР ПРИНТЕРА, КНОПКА И САМОТЕСТИРОВАНИЕ

При включении питания подключённого принтера загорается индикатор POW (Питание). Нажмите кнопку S/L для подачи бумаги без печати и выключения индикатора POW (Питание). Нажмите кнопку S/L ещё раз. При этом подача бумаги прекратится, а индикатор POW (Питание) снова загорится.

# МЕТОДЫ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

Отключите прибор. Нажмите кнопку S/L и удерживайте её в нажатом состоянии, чтобы включить питание принтера. Принтер напечатает результаты самотестирования.

Когда термограф находится в нормальном режиме работы, подключён к принтеру и индикатор горит, не нажимайте кнопку S/F во время печати.

# РАБОТА С МИНИПРИНТЕРОМ

## УСТАНОВКА ЛЕНТЫ

При поставке от производителя в приборе устанавливается кассета с лентой, при явном ухудшении качества печати кассета с лентой нуждается в замене. Процедура замены кассеты с лентой описана ниже:

- Отключите питание прибора, вытащите принтер в соответствии с направлением и положением стрелки, как показано на рисунке 1, ослабьте зажим, чтобы вынуть переднюю панель.

- Вытащите старую кассету с лентой из головки принтера (см. Рисунок 2), аккуратно нажмите на левую сторону кассеты с лентой, её правая сторона подпрыгнет, в этот момент поднимите левую сторону кассеты вверх и вытащите кассету.

| Открыть | Лента Кассета с бумагой Фиксатор |
| --- | --- |
| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| Рисунок 3 | Рисунок 4 |

- Вставьте новую кассету с лентой. Аккуратно поставьте правую сторону кассеты с лентой на расположенные справа оси зубчатых колёс в головке прибора, слегка поднимите левую сторону и держите её в приподнятом состоянии, в этот момент, если Вы обнаружите, что правая сторона кассеты с лентой не встала на место установки правильно, пожалуйста, нажмите кнопки на кассете, поверните её немного в направлении часовой стрелки так, чтобы правая сторона встала на место установки правильно, затем нажмите на левую сторону кассеты.

Убедитесь в том, что лента натянута прямо. Если лента находится вне кассеты, поверните ручки на кассете так, чтобы лента была втянута в кассету и натянута прямо.

- Установите переднюю крышку принтера, поставьте крышку, головку прибора и кассету с бумагой в исходное положение.

## УСТАНОВКА БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

В комплект поставки от производителя входит бумага для печати. Для предотвращения повреждения головки прибора и ленты при транспортировке и длительном хранении бумага для печати не устанавливается заранее в головку прибора. Прежде чем печатать, пожалуйста, вставьте бумагу в головку прибора. Процедура вставки бумаги для печати описана ниже:

- Возьмите рулон бумаги из принтера, если он есть в принтере, затем переходите к шагу D.

- Обрежьте конец бумаги, как показано на Рисунке 5.

- Отключите питание прибора, вытащите принтер (см. Рисунок 3), вытащите опорный валик из принтера, оденьте на валик новый рулон бумаги, затем вставьте его в слот принтера. Убедитесь в том, что валик прочно встал на место установки и не будет выпрыгивать.

- Включите питание принтера, нажмите кнопку S/L, чтобы индикатор POW (Питание) погас, а головка принтера могла вращаться. Приложите конец рулона бумаги к входу бумаги в прибор, бумага автоматически войдёт в головку прибора и будет подаваться из передней части головки прибора.

После выхода бумаги на нужную длину, снова нажмите кнопку S/L, чтобы прекратить подачу бумаги, отключите питание, и протяните бумагу через выход для бумаги в передней крышке. Установите принтер в исходное положение.

|  | Выход для бумаги Место для установки рулона с бумагой Вход для бумаги Кассета с бумагой |
| --- | --- |
| Рисунок 5 | Рисунок 6 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ

Установка имени пользователя –GG– и установка места работы –HH–

Цифровой алфавит

Например, если Вы установите параметр –GG– как ,

То при печати будет выводиться имя